三目显微镜技术需求

数量：5台

显微镜仪器功能：该仪器主要用于病理科染色玻片的观察，采图与分析。

显微镜主要技术指标：

1、光学系统:正置显微镜，无限远校正光学系统，齐焦距离≥50mm；

2、照明装置：LED照明，寿命≥60000小时，配备复眼照明系统，具有明场观察方式，带有光强管理功能和ECO节能睡眠模式，切换物镜自动调节明场照明光强度；

3、观察镜筒:人体工学镜筒，两档分光设计（100/0;50/50），倾斜角度10-27度，双眼部可延长伸缩距离≥40mm，配备相机接口，防霉型宽视野目镜10X，视场数≥25mm；

4、调焦：带同轴粗、微调焦，调焦行程≤30mm，粗调焦≤9.33mm/转，微调焦≤0.1mm/转，带聚焦粗调上限停止功能，粗调焦扭矩可调以及具备在定焦功能；

5、载物台：陶瓷涂层载物台,载物台手柄高度和松紧度可调，配有双标本夹，行程≥78（X）×54(Y)mm，低手位载物台，载物台最大高度≤210mm；

6、聚光镜：摇出式聚光镜，适用于1-100X物镜，N.A≥0.9，使用4-100X物镜时无需摇出顶透镜；

7、物镜系统：不低于六孔编码型物镜转盘，物镜满足以下要求：

平场消色差物镜 2 倍（N.A≥0.06，W.D≥7.50mm）、

平场半复消色差荧光物镜 4 倍（N.A≥0.13，W.D≥17.20mm）、

平场半复消色差荧光物镜 10 倍（N.A≥0.30，W.D≥16.00mm）、

平场半复消色差荧光物镜 20 倍（N.A≥0.50，W.D≥2.10mm）、

平场半复消色差荧光物镜40 倍（N.A≥0.75，W.D≥0.66mm）

8、机身正前方带有显示器，使用显微镜底部的状态显示屏，可确认放大倍率和亮度设置等显微镜状态，具备图像捕捉按钮；

9、高清成像系统：芯片尺寸≥1英寸，像素≥2000万像素，USB 3.0接口传输速度；

10、质保期≥3年

11、配置要求：

1、显微镜主机1套

2、照明装置1套

3、观察镜筒1套

4、聚光镜1个

5、载物台1个

6、物镜（包含平场消色差物镜2倍，平场半复消色差荧光物镜4倍，10倍，20倍，40倍）1套

7、高清成像系统以及分析软件1套